Нови Сад, 24.08.2020. године

Број: 01-980/5-9

ПРЕДМЕТ: Друго појашњење Kонкурсне документације 01-980/5 од 29.07.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 6,  ОП 23/2020.

Питање 1 :

Захевано је појашњење техничких спецификација уређаја из партије 3.  PCR thermocycler personal (benchtop)

- Broj mesta za mikrotube – 24 mesta za mikrotube zapremine 0,2 μl, 18 mesta za mikrotube zapremine 0,5 μl

- Temperaturni opseg 0-100°C

- Tačnost temperature <±0.25°C

- Touch screen

- Mogućnost snimanja preko 100 različitih temperaturnih profila

- Moguđnost zagrevanja poklopca (lid temperature) u opsegu od 35-115°C, kao i isključenja iste

Да ли је под првом ставком где су дефинисане запремине за микротубе можда наручилац направио грешку и подразумевао запремине од 0.2 мл уместо 0.2 микролитра односно 0.5 милилитара уместо  0.5 микролитара?

Да ли је за наручиоца прихватљиво понудити уређај већег капацитета односно већег броја места за микротубе. Да ли наручилац прихвата да у том смислу измени документацију назначивши наведени број "или више"

 Да ли је прихватљиво за исту партију понудити уређај већег темепературног оспега?
с обзиром да уређај који желимо да Вам понудимо има већу прецизност од захтеване

Да ли је прихватљиво по наручиоца понудити уређај чија је максимална температура згревања поклопца у опсегу од +/- 3   °C   од наведене у спецификацији.

Одговор 1:

Да, у питању је техничка грешка,  запремине су од 0.2 мл уместо 0.2 микролитра, односно 0.5 милилитара уместо  0.5 микролитара

За наручиоца је прихватљиво понудити уређај већег капацитета односно већег броја места за микротубе.

За наручиоца је прихватљиво понудити уређај који има минимум задати опсег температуре, тако да је прихватљиво понудити уређај већег температурног оспега

За наручиоца је прихватљиво понудити уређај чија је максимална температура згревања поклопца у опсегу од +/- 3°C   од наведене у спецификацији

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке