Нови Сад, 29.06.2020. године

Број: 01-914/5-3

У складу са чланом 63. став 1., Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо:

Прву измена Конкурсне документације 01-914/5 од 16.06.2020.  године у отвореном поступку добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4“ , ОП-16/2020

- На страни 5/41  (у одељку 3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА) мења се:

А) Опис предмета набавке „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА“   који сада гласи:

- Температурни опсег:  од -60 до -86о Ц

- Опсег амбијенталне температуре од 10 до 30 о Ц

- Контролна јединица: Са слободним волтажним контактом, алармима и offset функцијом

- Да поседује акустични и визуелни аларм, аларм функција за високу/ниску ( High/Low) температуру

- Материјал  унутрашњости: бели лакирани челик, унутрашњост врата и дно од нерђајућег челика

- Материјал спољашњости: Бели лакирани челик

- Спољне димензије (Ш x Д x В) 800 x 980 x 2000мм (±20мм)

- Да има корисну запремину 550-600 литара

- Да има најмање 5 перфорисаних полица

- Запремина/крио кутије: 100 мм крио кутије, 192 ком

- Изолација: 70 мм (HFC free cyclopentane) Вакумски изоловани панели

- Температурни сензор: ПТ-10.000

- Напајање: 230 V, 50 Hz, 16 Amp

- Ниво буке: (А)

Овај документ чини саставни Конкурсне документације 01-914/5 од 16.06.2020. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији и предметној измени документације. Наручилац ће објавити измењен и пречишћен текст Конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке