Нови Сад, 25.05.2020. године

Број: 01-713/5-6

ПРЕДМЕТ: Друго појашњење Kонкурсне документације 01-713/5 од 15.05.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА“ – која обухвата набавку Апарата за одређивање укупног органског угљеника (ТОС) и укупног азота (ТNb) са аутосемплером и Лабораторијске центрифуге,  ОП 05/2020

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-713/5-3, 01-713/5-4, 01-713/5-5  од стране заинтересованих понуђача, објављујемо Појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА“ – која обухвата набавку Апарата за одређивање укупног органског угљеника (ТОС) и укупног азота (ТNb) са аутосемплером и Лабораторијске центрифуге,  ОП 05/2020

Питање 1 : Партија 1: Да ли Вам је пртихватљив систем који у свему суштински испуњава, и у појединим спецификацијама надмашује захтеване карактеристике, а који има запремину инјектованог узорка 100 до 1000 микролитара?

Одговор 1: Шири опсег запремине инјектовања је од највеће важности у аналитичкој пракси, јер омогућава већу флексибилност у раду са раличитим врстама узорака, а његова горња граница директно утиче на репрезентативност резултата и веродостојност анализе. Сходно наведеном, Наручилац остаје при постојећем захтеву за запремину инјектованог узорка од 50 до 2000 микролитара..

Питање 2 : Партија 1: Наш систем има мерни опсег за течне узорке од 0 до 30 000 ppm, али аутосемплер има уграђену функцију аутоматског разблажења тако да се захтевани мерни опсег може на тај начин лако остварити и надмашити. Да ли Вам је то прихватљиво.

Одговор 2: Прихвата се решење аутоматског разблажења у сврху достизања захтеване горње границе мерног опсега.

Питање 3: Партија 2: Молимо Вас за информацију које су димензије стандардне вакуете?

Одговор 3: „Greiner Bio One“ или одговарајуће 9 ml, Vacuette tube with serum clot activator, without gel, са црвеним чепом за вађење венске крви, Cat N°455092A. За ове епрувете носач у ротору има запремину 15 ml.

Питање 4: Партија 2: Молимо Вас да још једном размотрите прихватљивост центрифуге са угаоним ротором максималне брзине 4400 rpm.

Одговор 4: Центрифуга мора да има могућност центрифугирања крви на 3000 – 3500 обртаја. Није прихватљива центрифуга којој је максималан број обртаја испод 3000. Максималан број обртаја већи од 4000 није елиминишући фактор.

Одговор на Ваше питање ће бити обухваћен Првим изменама конкурсне документације 01-713/5 од 15.05.2020.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-713/5 од 15.05.2020. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке