Нови Сад, 27.05.2020. године

Број: 01-713/5-9

ПРЕДМЕТ: Треће појашњење Kонкурсне документације 01-713/5 од 15.05.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА“ – која обухвата набавку Апарата за одређивање укупног органског угљеника (ТОС) и укупног азота (ТNb) са аутосемплером и Лабораторијске центрифуге,  ОП 05/2020

U Konkursnoj dokumentaciji, na strani 5/44, u delu 3. Vrsta, tehničke karakteristike, za partiju 1 zahtevano je za Princip rada: kataliticko sagorevanje na visokoj temperaturi od 850°C.

1.Pitanje: Da Ii ce biti prihvatljivo ponuditi uređaj sa nižom temperaturom potpunog katalitickog sagorevanja gde se sagorevanje ne odražava na  rezultate.  Viske temperature sagorevanja iziskuju veće održavanje i češću promenu delova koji su u direktnom kontaktu sa sagorevanjem sto povecava drastično  troškove  održavanja  samog uređaja, kao i kraci vek katalizatora.

1.Odgovor:Aparat koji je predmet javne nabavke sa zahtevanim karakteristikama   naručilac nabavlja za potrebe  više ispitivanja, između ostalog i za ispitivanja otpadnih voda, muljeva i sedimenata. Oslanjajući se na  dosadašnje iskustvo u laboratorijskom  radu,  uzorci otpadne vode iz kanalizacionog sistema, uzorci u akcidentnim situacijama kao i industrijske otpadne vode koje se analiziraju  sadrže veliko organsko opterećenje sa složenim strukturama organskih jedinjenja koje zahtevaju visoku temperaturu katalitičkog sagorevanja. Složeni organski polutanti kakvi se javljaju u uzorcima koji će se ispitivati, pored upotrebe katalizatora moraju da se razgrađuju na visokim temepraturama u cilju dostizanja zahtevane  preciznosti i pouzdanosti rezultata. Uređaji koji koriste nižu temperaturu sagorevanja od zahtevane u Konkursnoj dokumentaciji pogodni su za uzorke sa niskim organskim opterećenjem (pijaće, površinske, podzemne vode ili otpadne vode sa malim sadržajem organskih polutanata). Takođe, prema našem obimu akreditacije metode koje korisitimo zahtevaju rad na temperaturama iznad 700 °C. Imajući u vidu prirodu uzoraka i već akreditovane metode koje će se u radu primenjivati ostajemo pri zahtevu navedenom u konkursnoj dokumentaciji.

U Konkursnoj dokumentaciji, na strani 5/44, u delu 3. Vrsta, tehničke karakteristike, za partiju 1 , zahtevano je za merni opseg za tečne uzorke: 0-100 000 ppm.

2. Pitanje: Da Ii će biti prihvatljivo ponuditi uređaj opsega od 0-30.000ppm? Uređaji sa većim opsegom merenja imaju veću grešku ukoliko se pokriva širok opseg merenja. Kao neispravno se pokazalo da širi opseg merenja utiče na ponovljivost rezultata kao i na samu tačnost istih.

2.Odgovor:Naručilac je sve zahteve definisao prema već akreditovanim metodama, uzimajući u obzir prirodu uzoraka, tako da ostaje pri navedenom zahtevu.

U Konkursnoj dokumentaciji, na strani 5/44, Vrsta, tehničke  karakteristike, tehnička specifikacija, za partiju 1, zahtevano je: Veličina čestica: Instrument je sposoban da kroz sistem propusti veličinu čestica l00µm ili više; uz upotrebu tehnike pakovanja uzorka u kapsule, ne postoji gornja granica za veličinu čestica.

3. Pitanje: Molim da pojasnite  zahtev  da ne postoji gornja  granica  za veličinu čestica, jer   i u slučaju upotrebe tehnike pakovanja uzorka u kapsule, veličina čestica je ograničena veličinom kapsule, pa molim da definišete opseg veličine čestica.

3.Odgovor: Veličina čestica koja se može analizirati mora biti u skladu sa preporukama ISO metode 8245 (bar za merenja čestica veličine 100 mikrometara).

U Konkursnoj dokumentaciji, na strani 5/44, Vrsta, tehničke  karakteristike, tehnička specifikacija, za partju 1, zahtevan je: lntegrisani modul za analizu ukupnog azota   (TNb)  pomocu elektrohemijskog detektora ("ECD"). Detekcioni limit: 50ppb  za C; l00ppb za N.

4. Pitanje : Da Ii ce biti prihvatljivo ponuditi uređaj koji koristi hemiluminiscentni detektor, sa kojim možete postići 20 puta bolji detekcioni limit za N od traženog? Svaki proizvođač zadržava pravo da ima svoje tehničko resenje i detektore određenih karakteristika koji ne utiču na princip rada niti na rezultate merenja. Takođe, elektrohemijski detektor proizvođača čija je specifikacija navedena u konkursnoj dokumentaciji je sa ćelijom koja ima kratak životni vek kao i veću mogućnost kontaminacije.

4.Odgovor: Iskustveni  kao i  podaci dostupni u litetraturi CLD detektor vide kao alternativu ECD detektoru tako da naručilac prihvata navedeno tehničko rešenje.

U konkursnoj dokumentaciji na strani 5/44,  Vrsta,  tehnicke  karakteristike, tehnička specifikacija, za partju 1, zahtevano je: Instrument treba da ima rešenje koje omogućava da nesagorivi ostatak matriksa uzorka ne dode u kontakt sa katalizatorom, u svrhu produženog veka trajanja potrošnog materijala katalizatora.

5. Pitanje: Molim da iz tehničke specifikacije izbacite navedeni  zahtev  "Instrument treba da ima resenje koje omogucava da nesagorivi ostatak matriksa uzorka ne dode u kontakt sa katalizatorom, u svrhu produzenog veka trajanja potrosnog materijala katalizatora" jer ga ispunjava samo jedan proi zvodac.

5.Odgovor: Naručilac će prihvatiti sva tehnička rešenja koja obezbeđuju minimalnu kontaminaciju katalizatora uzorkom.

U konkursnoj dokumentaciji  na  st ran i  5/44,  Vrsta,  tehničke  karakteristike,  tehnička specifikacija, za partju 1, zahtevano  je  u  delu:  Sistem  za  kontrolu instrumenta i obradu podataka , uz instrument se isporučuje personalni računar pod "Microsoft windows" softver sa automatskom kalkulacijom i statističkom evaluacijom rezultata, automatskom  proverom  curenja  gasova,  sleep/ wakeup"  brojačem servisnog intervala i čuvanjem rezultata dobijenih analizom na  instrumentu  koje  je potom moguće prevesti u "excel" t abelu.

6. Pitanje: Molim za pojašnjenje, na šta se tačno misli pod brojačem servisnog intervala?

6.Odgovor: Servisni interval se odnosi na mogućnost podešavanja software-a da detektuje potrebu za zamenom pojedinih delova ili potrošnog materijala i o tome obavesti operatera. Potrebno je da postoji mogućnost da ove intervale definiše sam korisnik, na osnovu prirode uzoraka i metodološkog iskustva.

U  konkursnoj  dokumentaciji  na  strani  5/44,  Vrsta,  tehničke   karakteristike, tehnička specifikacija, za partju 1, zahtevano je: Instrument koji je predmet ponude zadovoljava  zahteve   Pravilnika   o   elektromagnetnoj   kompatibilnosti   (SI.   Glasnik RS 1 2/ 2010).

7. Pitanje: Na koji nacin se dokazuje da instrument koji je predmet ponude, zadovoljava zahteve ovog Pravilnika?

Da   Ii   ce   biti   prihvatljivo   ponuditi   uredaj   na   cijoj   je   Deklaraciji o  Usaglasenosti navedeno da je uredaj u skladu sa EMC direktivom 2014/30/EUEN 61326-1:2013?

7.Odgovor: U skladu sa važećim Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti, usaglašenost tipa uređaja se dokazuje Potvrdom o usaglašenosti ponuđenog uređaja, izdatom od strane imenovanog tela Republike Srbije. Važeća potvrda se dostavlja uz ponudu.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-713/5 од 15.05.2020. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке