Нови Сад, 27.08.2020. године

Број: 01-980/5-14

ПРЕДМЕТ: Појашњење Kонкурсне документације 01-980/5 од 29.07.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 6,  ОП 23/2020.

Питање 1:

Molimo Vas da nam odgovorite na pitanja vezano za JN broj ОП - 23/2020:

Partija 2

- Da li je potrebno ponuditi CO2 inkubator sa hladjenjem ili se misli sa opsegom ambijentalne temperature +5°C do 50°C ?

- Da li moze da se ponudi CO2 inkubator ciji je opseg temperature +7-50 °C?

Partija 3

- Da li je prihvatljivo da temperaturni opseg bude Block temperature range  10°C to 100°C (4°C final hold)?

Одговор 1 :

Партија 2:

  - За ово питање је Наручилац објавио одговор 07.08.2020. године, број 01-980/5-3. Да, Наручилац и захтева  да се  понуди  inkubator (termostat) CO2  температурног опсега- амбијентална температура +5 do +50, те није потребно понудити уређај са хлађењем

  - Прихватљиво је понудити inkubator (termostat) CO2  температурног опсега- амбијентална температура +5 do +50.

Партија 3:

    - За наручиоца је прихватљиво понудити уређај који има минимум задати опсег температуре, тако да је прихватљиво понудити уређај већег температурног оспега

Питање 2:

Partija 2

      - Da li moze da se ponudi CO2 inkubator cija je potrošnja elektricne energije 1300W, a da sve druge karakteristike budu kao u tendrskoj dokumentaciji?

Одговор 2 :

Партија 2:

- Наручилац је у појашњењу од 07.08.2020.године,  број 01-980/5-3, прихватио да се понуди апарат веће  максималне потрошње електричне енергије уз навођење потрошње за одржавање система, тако да је могуће понудити апарат који поседује све  карактеристике из тендерске документације укључујући и објављена појашњења и одговоре на питања.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке