Нови Сад, 24.07.2020. године

Број: 01-979/5-2

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење Kонкурсне документације 01-979/5 од 21.07.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 5,  ОП 22/2020.

Питање 1 :

“Molimo Vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 5“  која обухвата набавку REAL-TIME PCR апарата са пратећом опремом – ОП - 22/2020

- Da li  Real Time PCR aparat treba da poseduje IVD sertifikat tj da je prema deklaraciji o konformitetu namenjen za in vitro dijagnostičku upotrebu a s obzirom da je predmet nabavke – dijagnostički uredjaji – medicinska i laboratorijska oprema

- Da li je potrebno isporučiti i softver za HRM (high resolution melt analysis) ili samo standardni softver za prikupljanje i analizu podataka

- Da li je moguće ponuditi apparat koji ima LED lampe i fotodiode umesto halogene lampe, a s obzirom da je to sa tehničkog stanovišta mnogo bolje rešenje u smislu trajnosti tj radnog veka”

Одговор 1:

      - Није потребно да Real Time PCR апарат поседује  IVD сертификат.

      - Није потребно испоручити софтвер за HRM (high resolution melt analysis) него само стандардни софтвер за прикупљање и анализу података.

      - Могуће је понудити апарат који има LED лампе и фотодиоде уместо халогене лампе.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке