Нови Сад, 12.07.2020. године

Број: 01-914/5-6

ПРЕДМЕТ: Друго појашњење Kонкурсне документације 01-914/5 од 16.06.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА,  ОП 16/2020.

Партија 1 : Замрзивач за ултра ниске температуре

Питање 1 :

Спољне димензије (Ш x Д x В) 800 x 980 x 2000мм (±20мм)

Da li je prihvatljiva tolerancija u pogledu dimenzija +/- 10%  s obzirom da se tolerancijom od +/-20mm sve svodi na jednog dobavljaca ?

Одговор 1:

Услове и захтеве у конкурсној документацији, наручилац дефинише првенствено полазећи од својих објективних потреба, што подразумева да треба  сагледати све аспекте набавке одговарајућих добара, што подразумева и  просторне могућности и ограничења у том смислу које има при прибављању добара  за одговарајуће намене.  Узимајући у обзир  број уређаја који се набавља, а којим ће се обезбедити неопходан капацитет за чување узорака, наручилац је дефинисао овај захтев и  остаје при њему.

Питање 2 :

Температурни сензор: ПТ-10.000

Da li je prihvatljivo za temperaturni sensor da bude type V700 / PT100 , obizrom da se kao ovakav ПТ-10.000 ne pronalazi kod bilo kog ponudjenog modela?

Одговор 2:

На тржишту постоје доступни модели са температурним сензором који је наручилац навео.

Питање 3:

Ставка: „Контролна јединица: Са слободним волтажним контактом, алармима и offset функцијом“, молимо да појасните термин слободни волтажни контакт и да ли желите да уређај има функцију offset за подешавање температуре

Одговор 3:

Да, уређај треба да има функцију offset за подешавање температуре. Напон не треба да постоји на контактима било да су затворени или отворени све док се напон не укључи.

Питање 4:

Ставка : „ Спољне димензије (Ш x Д x В) 800 x 980 x 2000мм (±20мм), да ли прихватате  уређај са спољашњим димензијама  (Ш x Д x В) 845 x 1039 x 1988мм, обзиром да представљају мале разлике у односу на тражене димензије и да је дозвољено одступање процентуално мало у односу на захтеване димензије уређаја.

Одговор 4:

Услове и захтеве у конкурсној документацији, наручилац дефинише првенствено полазећи од својих објективних потреба, што подразумева да треба  сагледати све аспекте набавке одговарајућих добара, што подразумева и  просторне могућности и ограничења у том смислу које има при прибављању добара  за одговарајуће намене.  Узимајући у обзир  број уређаја који се набавља, а којим ће се обезбедити неопходан капацитет за чување узорака, наручилац је дефинисао овај захтев и  остаје при њему.

Питање 5:

Ставка: „Запремина/крио кутије 100 мм крио кутије, 192 ком.“ Да ли прихватате уређај чија запремина изражена у броју крио кутија од 100мм изоси 160, уколико његова корисна запремина одговара опсегу 550-600 литара, обзиром да не одступа пуно од траженог броја кутија од 100мм ( 192 ком)?

Одговор 5:

Наручилац је захтев дефинисао на основу реалних потреба и обезбеђивања  капацитета неопходног за чување и складиштење узорака тако да би одступање у броју значајно и  директно утицало на обезбеђивање потребног капацитета. Наручилац остаје при свом захтеву.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке