Нови Сад, 13.12.2018. године

Број: 01-2452/6

ПРЕДМЕТ: Првa измена конкурсне документације 01-2452/5 од 23.11.2018. године у отвореном поступку јавне набавке добара „Лабораторијска опрема 5“, за набавку опреме за узорковање гасовитих једињења у мокром медијуму из амбијенталног ваздуха – ОП - 17/2018

У складу са чланом 63. став 1., Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), вршимо измену Конкурсне документације број 01-2425/5 од 23.11.2018. године у поступку јавне набавке набавке добара „Лабораторијска опрема 5“, за набавку опреме за узорковање гасовитих једињења у мокром медијуму из амбијенталног ваздуха – ОП - 17/2018

- На страни 5/36 у делу 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, у  Табели „СПЕЦИФИКАЦИЈА - ОПРЕМА ЗА УЗОРКОВАЊЕ ГАСОВИТИХ ЈЕДИЊЕЊА У МОКРОМ МЕДИЈУМУ ИЗ АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА“,

мења се редни број 1 и гласи :

| Редни број | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uređaj sa glavnim komponentama: Pumpe, merači protoka, nosači ispiralica i filter papira, zamenjive ispiralice, upravljačka jedinica • uređаj sposoban da pouzdano radi u uslovima kontinuiranog monitoringa (svakodnevnog, dvadesetčetvoročasovnog ) u toku kalendarske godine. • dve nezavisne linije za uzorkovanje različitih gasnih polutanata u ispiralicama i čađi na filtru u toku 24 časa, autonomno uzorkovanje četiri dana, svaki dan preko drugog para kanala. • mogućnost podešavanja parametara uzorkovanja (protok, vreme pocetka i zavrsetka uzorkovanja i sukcesivno prebacivanje na sledeću ispiralicu u liniji • mogućnost registrovanja prestanka rada uredjaja zbog nestanka struje i mogućnost pregleda događaja u toku uzorkovanja kao što su vreme prekida, ukupno vreme uzorkovanja. • opseg merača protoka od minimalno 0.3 l/min do 1.6 l/min sa kontrolom protoka, sa merenjem trenutnog protoka sa maksimalnim odstupanjem od ±3%, i ukupno protekle količine vazduha na svakom od kanala u zadatom periodu uzorkovanja. • merači protoka otporni na agresivna isparenja apsorpcionog rastvora iz ispiralica i zaštita od prodora apsorpcionog rastvora u unutrašnjost uredjaja • instalacija za razvod vazduha od teflona (teflonska creva) • obezbedjenje memorijskih funkcija u trenucima nestanka struje • mogućnost zamene kompletne ispiralice na početku odnosno na kraju uzorkovanja - nastavljanja ciklusa uzorkovanja bez prekida • prečnik korisne površine filtera za hvatanje čađi 1 inč • drzač za filter papire mora da bude tako dizajniran da obezbedi stezanje filter papira radi otklanjanja mogucnosti gubitaka usled lošeg dihtovanja, a istovremeno da se izbegne oštećenje filter papira. • memorisanje podataka zadnja četiri kompletna ciklusa rada sa mogućnošću prebacivanja podataka na PC. Uverenje o etaloniranju za merač(e) protoka izdato od akreditovane laboratorije za etaloniranje u periodu maksimalno 30 dana pre isporuke definisane ugovorom, na tačkama etaloniranja: 0,3 l/min, 0,5 l/min, 1l/min i 1,5 l/min. | Комад | 1 |

Овај документ чини саставни део Конкурсне документације 01-2452/5 од 23.11.2018. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији у предметној измени документације.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке