Нови Сад, 07.08.2020. године

Број: 01-980/5-3

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење Kонкурсне документације 01-980/5 од 29.07.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 6,  ОП 23/2020.

Питање 1 :

ОП - 23/2020, partija 4- CO2 inkubator molim vas da pojasnite sledeće:

- Da li je odgovarajuće ponuditi inkubator temp opsega- ambijentalna temp +5 do +50 °C? tražen je od +5 do +50 pa se ne zna da li je potreban uređaj sa hlađenjem.

- Da li je odgovarajuće ponuditi inkubator koncentracije CO2 podesive 0.5-20 %? Traženo je 0-20% što podrazumeva i kontrolu O2 jer je već u ambijentalnom vazduhu prisutan CO2.

- Da li je odgovarajuće ponuditi inkubator dubine 75cm/tražen do 70cm/ , težine 102 kg i max potrošnje 1.5kw ,odnosno 100W potrošnje za održavanje sistema ? Korisna zapremina ovog uređaja je 140 l – za mala odstupanja u dimenzijama može se dobiti inkubator velike korisne zapremine

Одговор 1:

Под претпоставком да је грешком наведен број партије 4, а описан премет партије број 2, наручилац даје појашњење за партију број 2 „Inkubator (termostat) CO2 „

захте

- Да, Наручилац и захтева  да се  понуди  inkubator (termostat) CO2  температурног опсега- амбијентална температура +5 do +50, те није потребно понудити уређај са хлађењем

- Да , прихватљиво је.

- Да, Наручилац ће  објавити измену конкурсне документације

Питање 2:

PARTIJA 2: Inkubator (termostat) CO2

када је реч о техничким спецификацијама инкубатора из партије 2, наведено је да је:

| Temperaturni opseg | 5-50 °C |
| --- | --- |

молимо Вас да нам појасните да ли се мисли на релативни опсег температуре у односу на амбијенталну температуру +5 до +50  °C  или је ипак температуни опсег температуре апсолутан те је с тим у вези предмет набавке инкубатор са хлађењем?
Такође молимо Вас да нам пружите информацију да ли је за наручиоца у том случају прихватљиво понудити инкубатор ширег опсега температура од +5 до +60 °C?

Одговор 2:

- Да, Наручилац и захтева  да се  понуди  inkubator (termostat) CO2  температурног опсега- амбијентална температура +5 do +50, те није потребно понудити уређај са хлађењем. За наручиоца је прихватљиво понудити уређај који има минимум задати опсег температуре.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке