**Република Србија**


**Аутономна Покрајина Војводина**

**ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ**

Футошка 121, 21000 Нови Сад  
Централа: (021) 422-255; 4897-800

Директор: (021) 6622-784  
Факс: (021) 6613-989  
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs

www.izjzv.org.rs



Нови Сад, 02.11.2018. године

Број: 01-2278/7

ПРЕДМЕТ: Прво појашњење конкурсне документације 01-2278/5 од 26.10.2018. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4 – СИГУРНОСНИ ОРМАНИ“, ОП – 14/2018

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 01-2278/6 од 31.10.2018. године, од стране заинтересованог понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4 – СИГУРНОСНИ ОРМАНИ“, ОП – 14/2018.

Заинтересовани понуђач је у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке, доставио допис са назнаком „ Dopis službi za Javne nabavke u vezi dodatnih informacija I pojašnjenja konkursne dokumentacije – „ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4 – СИГУРНОСНИ ОРМАНИ“, ОП – 14/2018, следеће садржине:

Pitanjа:

1. Da li je prihvatljivo ponudit orman koji ispunjava sve uslove i doimenzija je 1200 x 600 x 1950 mm?

2. Da li zahtevani motor treba da bude sa frekventnim regulatorom cvime bi se postigao zahtevani opseg brzina

3. Da li je zahtevom obuhvacena i sertifikat za predmetni ventilator u EX izvedbi? Da li kupac xzahteva da mu se u ponudi sertifikovan  ventilator u nekoj od srpskih ustanova za EX sertifikacijuj

Одговори на питања:

1. Да, прихватљиво је понудити орман димензија 1200\*600\*1950 мм (спољашњих димензија), под условом да орман испуњава остале захтеве техничке спецификације.

2. У складу са захтевима корисника вентилатор не сме да буде са фреквентним регулатором протока; он мора да обезбеди на самом излазу кућишта вентилатора (пре повезивања на систем вентилационих цеви) номинални проток ваздуха од 250м3/х, како би се обезбедио задовољавајући број измена ваздуха, спрам предвиђене конструкције вентилационог система.

3.Конкурсном документацијом је јасно дефинисана врста вентилатора и мотора, који је потребно понудити и уградити :

*Уграђен вентилатор са мотором у Ех за пуну функционалност сигурносног ормана, мора да задовољи:*

* *Стандарди СРПС ЕН 60079‐0; СРПС ЕН 60079‐7*
* *Ниво заштите: ИИ2Г Еxе ИИ Т4 Гб, Иа/Ин 3,1, тЕ=18с*

У тренутку испоруке, односно уградње, потребно је доставити сертификат именованог тела, о извршеном тестирању мотора вентилатора , који испуњава горе дефинисани захтев.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-2278/5 од 26.10.2018. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке