Нови Сад, 01.11.2019. године

Број: 01-1937/5-6

ПРЕДМЕТ: Друго појашњење конкурсне документације 01-1937/5 од 18.10.2019. године у отвореном поступку јавне набавке добара „Медицинска и лабораторијска опрема 5“ која обухвата набавку апарата за дигестију и дестилацију узорака за одређивање протеина и уређај за одређивање/екстракцију масти, ОП – 18/2019

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа број 01-1937/5-4 и 01-1937/5-5 од 30.10.2019. године, од стране заинтересованих понуђача, достављамо вам појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4“, која обухвата набавку инкубатора са хлађењем и надоградњу GC-MSD гасног хроматографа, ОП – 18/2019

Заинтересовани понуђач су у складу са законом и конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке, доставио  допис са назнаком „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije – „Медицинска и лабораторијска опрема 5“, ОП – 18/2019 следеће садржине:

Питања I

- У техничкој спецификацији наведено је „Опсег температуре: од  500C до мин 4000C“, да ли је прихватљиво понудити дигестивну јединицу са опсегом температуре од собне до мин 4000C (више од 4000C) ?

- У тендерској документацији наведено је: „Број радних места: минимум 10“ да ли је прихватљиво понудити уређај са 12 или 20 радних места за наведене кивете ?

- У тендерској документацији је наведено: „Систем грејања са интегрисаним температурним сензором.“ Која је захтевана прецизност температуре, да ли је прихватљиво понудити уређај са тачношћу до ± 1%, што је максимално прихватљиво одступање по међународним стандардима ?

- Обзиром да сте лабораторија акредитивана по стандарду ISO 17025, и имате обавезу еталонирања температурних сензора, да ли је потребно испоручити еталониран уређај ?

- У тендерској документацији сте навели: „ Јединица састављена од два  блока која се могу независно стартовати и контролисати“, не оспоравајући легитимност овог техничког захтева, скрећем вам пажњу да је ово карактеристика ексклузивна само за једног произвођача ове врсте инструмената, овако дефинисаном спецификацијом елиминишете све друге произвођаче и понуђаче, што је у супротности са важећим законом о јавним набавкама. Молим вас да уклоните овај захтев или да га модификујете тако да на јавној набавци могу учествовати и други понуђачи са исправним понудама.

- Да ли је потребно да уређај поседује систем заштите од прегревања у складу са важећим прописима?

- Везано за ваш захтев: „Јединица састављена од два  блока која се могу независно стартовати и контролисати“, да ли је прихватљиво понудити додатну модификацију уређаја тако да може анализирати произволјан број узорака од 1 до максималног капацитета апарата ?

- У одговорима на предходно постављена питања објављеним 24.10.2019. навели сте: „Пошто у техничкој спецификацији није дефинисан начин загревања дигестивне јединице уређај може и не мора да има инфра црвени систем грејања, прихватљива су и друга техничка решења.“. Пошто по својој природи Инфра-Црвени грејачи емитују топлотно зрачење које загрева објекат који је озрачен (у овом случају узорак), поуздано и сврсисходно мерење температуре могуће је само у самом узорку. Пошто на тржишту не постоји уређај који мери температуру у узорку (кључала Сумпорне киселине), да ли то значи да се захтеви за температурним сензором и температурним режимом не примењују на Инфра-Црвени уређај ?

- У тендерској документацији сте навели: „Интегрисан дисплеј за приказ задате и тренутне температуре у систему.“ Да ли је прихватљиво понудити уређај са контрилером који је фиксиран за уређај, а има могућност да буде одвијен и удаљен уд уређаја ?

- У тендерској документацији сте навели: „Могућност памћења до минимум 30 програма.“ Да ли се тражени број односи на укупан број програма или на број програма који може креирати корисник ? да ли је потребно да уређај поседује предпрограмиране методе ?

- Обзиром да сте лабораторија акредитивана по стандарду ISO 17025, да ли је потребно да тређај, или његова контролна јединица имају неку врсту комуникационог интерфејса, који се може користити за експортовање података?

- Обзиром да сте лабораторија акредитивана по стандарду ISO 17025, да ли је потребно да уређај подржава рад са важећим међународним стандардима: EN ISO, EPA, AOAC, ASTM …. ?

Питања II

- У тендерској документацији сте навели: „Интегрисана тастатура и дигитални дисплеј.“, да ли је прихватљиво понудити уређај који као управљачку јединицу користи екран осетљив на додир ?

- Техничка спецификација захтева „задавање програма дестилације“ и „памћење запремине додате алкалије“, да ли је прихватљиво понудити уређај који наведене параметре дефинише у јединственом програму дестилације ?

- Како је захтевано дефинисање запремина додате алкалије и да алкалије дозира пумпа, пумпу је потребно калибрисати, да ли то подразумева да уређај поседује опцију калибрације пумпи ?

- Како сте дефинисали минимални број програма за јединицу за дигестију, да ли је исти број програма захтеван и за јединицу за дестилацију, обзиром да су оба уређаја део јединствене аналитичке методе ?

- Обзиром да сте лабораторија акредитивана по стандарду ISO 17025, да ли је потребно да уређај подржава рад са важећим међународним стандардима: EN ISO, EPA, AOAC, ASTM …. ?

- Обзиром да сте лабораторија акредитивана по стандарду ISO 17025, да ли је потребно да тређај, или његова контролна јединица имају неку врсту комуникационог интерфејса, који се може користити за експортовање података?

- У тендерској документацији сте навели: „Одговарајуће постоље за апарат за дигестију и дестилацију узорака за одређивање протеина.“ Молим вас да техничким цртежом или на други недвосмислен начин дефинишете димензије постоља, материјал од кога је израђен ....

Питања III

- У тендерској документацији сте навели: „Комплетна стаклена апаратура за екстракцију по „_____““, класична апаратура састоји сеод балона чија је запрамина двоструко већа од стакленог екстактора, који на себи нема вентиле и слично, већ само цевчицу сифона, овакву апаратуру не примењује ни један произвођач уређаја овог типа, да ли се под Soxlet апаратуром подразумева модификована апаратура, примењена од стране произвођача овог уређаја ?

- У одговорима на питања навели сте да хилзне траба да буду минимум 33 x 80 mm, које су конкретно веће димезије прихватљиве ?

- У тендерској документацији сте навели:“ Јединица треба да садржи 6 интегрисаних појединачних грејних места, која се могу независно загревати.“ Да ли „треба“ значи мора ? Ако је одговор да се захтева појединачна контрола на сваком месту, не оспоравајући легитимност овог техничког захтева, скрећем вам пажњу да је ово карактеристика ексклузивна само за једног произвођача ове врсте инструмената, овако дефинисаном спецификацијом елиминишете све друге произвођаче и понуђаче, што је у супротности са важећим законом о јавним набавкама. Молим вас да уклоните овај захтев или да га модификујете тако да на јавној набавци могу учествовати и други понуђачи са исправним понудама.

- Да ли је прихватљива контролна јединица која није интегрисана или адекватан контролни софтвер.

- У тендерској документацији сте навели:“ Независна контрола нивоа растварача на свакој од позиција за екстракцију.“ не оспоравајући легитимност овог техничког захтева, скрећем вам пажњу да је ово карактеристика ексклузивна само за једног произвођача ове врсте инструмената, овако дефинисаном спецификацијом елиминишете све друге произвођаче и понуђаче, што је у супротности са важећим законом о јавним набавкама. Молим вас да уклоните овај захтев или да га модификујете тако да на јавној набавци могу учествовати и други понуђачи са исправним понудама.

- Обзиром да су комбинацијом техничких захтева у спецификаци, јасно и недвосмислено дефинисани медели броизвођача ____ (K-439, K-415, K-355 …), и добављача ______, на начин да сте свесно или несвесно елиминисали могућност да техничку спецификацију задовоље уређаји исте намене, истих или бољих карактеристика и онемогућили достављање конкурентских захтва, да ли је прихватљиво понудити уређаје исте намене произвођача _____ ?

Питања IV

1. Na strani 1/3 konkursne dokumentacije, Specifikacija, stavka 1- Aparat za digestiju i destilaciju uzorka zaodređivanje proteina, Digestivna jedinica, zahtevana je kontrola rada skrubera. Da li su prihvatljiva drugačija tehnička rešenja, obzirom da međusobna zavisnost skrubera i digestivne jedinice ne utiče na kvalitet digestije i efikasnost odvođenja isparenja?

2. Na strani 2/3 konkursne dokumentacije, Specifikacija, Stavka 2 – Uređaj za određivanje/ekstrakciju masti,zahtevano je da sistem za ekstrakciju masti, a vezano za senzor za nivo rastvarača u rezervoaru

Da li je prihvatljivo drugo tehničko rešenje gde je rezervoar za rastvarač na vidljivom mestu, čime se lako

vizuelno utvrđuje nivo rastvarača i na taj način eliminiše potreba za dodatnim senzorom nivoa rastvarača?

3. Na strani 2/3 konkursne dokumentacije, Specifikacija, Stavka 2 – Uređaj za određivanje/ekstrakciju masti,zahtevano je da sistem za ekstrakciju masti, a vezano za sensor zaštite analita od pregrevanja

Da li je prihvatljivo tehničko rešenje indirektne zaštite od pregrevanja analita prisustvom temperaturne zaštite grejnih mesta (grejne ploče)?

4. Na strani 2/3 konkursne dokumentacije, Specifikacija, Stavka 2 – Uređaj zа  određivanje/ekstrakcijumasti, zahtevano je da sistem za ekstrakciju masti, a vezano za sensor protoka hladne vode S’ obzirom na dostupne izvedbe drugih proizvođača, da li su prihvatljiva tehnička rešenja koja ne zahtevaju prisustvo senzora za protok hladne vode?

Одговори на:

Питања I

- Да, прихватљиво је понудити дигестивну јединицу са опсегом температуре од собне до минимум 4000C

- Да, прихватљиво је понудити уређај са више радних места за наведене кивете.

- Да, прихватљиво је понудити уређај са тачношћу до ± 1%,.

- Не, није потребно, али је прихватљива испорука еталонираног уређаја.

- Одговор на питање садржан је у другим изменама Конкурсне документације.

- Спецификацијом није захтевано да инструмент поседује систем заштите од прегревања, али је прихватљиво ако га поседује.

- Због процеса рада важно нам је да се два блока могу независно контролисати и стартовати, тако да је могуће понудити и додатну модификацију ако већ није у склопу уређаја. Обзиром да не налазимо везу између наведеног захтева и предложене модификације, нема разлога за проширењем захтева.

- Не, захтев за температурним сензором и температурним режимом се примењују и на инфрацрвени уређај. Остајемо при траженим захтевима у техничкој спецификацији.

- Прихватљиво је понудити уређај са фиксним контролером који има могућност да буде одвојен од уређаја..

- Тражени број се односи на број програма који може креирати корисник. Није захтевано али је могуће понудити.

- Не, није потребно.

- Не, није неопходна усаглашеност са наведеним стандардом.

Питања II

- Да, прихватљиво је понудити уређај са управљачком јединицом која поседује екран осетљив на додир.

- Да, прихватљиво је понудити уређај који наведене параметре дефинише у јединственом програму дестилације.

- Захтев у спецификацији не подразумева опцију калибрације пумпе.

- Не, у спецификацији није дефинисан број за дестилациону јединицу није захтеван исти број програма као за дигестивну јединицу.

- Одговор је садржан у претходним појашњењу на 12 питање.

- Потребно је да уређај или његова контролна јединица поседује могућност извоза података.

- Потребно је израдити постоље димензија и носивости одговарајуће за дестилациону јединицу и дигестивну јединицу у складу са димензијама и масом понуђених апарата. Постоље треба да буде израђено од материјала отпорног на дејство корозива (киселина и база).

Питања III

- Да, подразумева се да је могуће понудити и модификовану апаратуру, односно одговарајућу апарату у складу са понуђеним апаратом/уређајем.

- Хилзне треба да буду одговарајуће остатку апаратуре.

- Није неопходно да се свако грејно место независно загрејава.

- Прихватљиво је понудити инструмент који поседује адекватан контролни софтвер или контролну јединицу која не мора бити интегрисана.

- Могуће је понудити уређај без независне контроле нивоа растварача уколико  је то техничко решење у складу са понуђеним уређајем.

- Да, могуће је понудити уређај исте намене, истих или бољих карактеристика без обзира на произвођача.

Питања IV

- Могуће је понудити техничка решења која омогућују контролу рада скрубера.

- Одговор садржан у одговорима на питања III – 5 питање.

- Наручилац остаје при захтеву да апарат поседује сензор заштите аналита од прегревања без обзира да ли је техничко решење индивидуално и има директну заштиту.

- Неопходно је поседовање сензора или аларма (звучног, визуелног) за проток хладне воде као што је наведено у другим изменама конкурсне документације.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-1937/5 од 18.10.2019. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке