Нови Сад, 16.06.2020. године

Број: 01-914/5-И1

Пречишћен текст са првим изменама

од 29.06.2020. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОБАРА

„МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4“ – која обухвата набавку Замрзивача за ултра ниске температуре и Апарата за изолацију нуклеинских киселина  (RNK/DNK)

ОРН:39711123 Вертикални замрзивачи,  33124100 Дијагностички апарати

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОП - 16/2020

Нови Сад, јун 2020. године

С А Д Р Ж А Ј

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- МОДЕЛ УГОВОРА

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНОМ УГОВОРУ О КУПОПРОДАЈИ ПРЕДМЕТНЕ  ОПРЕМЕ

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Институт за јавно здравље Војводине (www.izjzv.org.rs), Футошка 121, 21000 Нови Сад, ПИБ: 100452714, Матични број: 08246912, на основу Oдлуке в.д.иректора Института за јавно здравље Војводине бр. 914/1 од 11.06.2020. године, спроводи отворени поступак јавне набавке добара, ради закључења уговора о јавној набавци.

Понуда се доставља путем поште или непосредно на адресу:  Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, која мора имати назнаку Понуда за отворени поступак јавне набавке – „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4“, ОП - 16/2020 – не отварати“. На полеђини коверте или кутије мора бити наведен назив понуђача, адреса понуђача, број телефона и контакт особа. Такође, на полеђини коверте или кутије требало би навести и број партије за коју се понуда подноси.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на истој назначити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 16.07.2020. године до 10.30 часова. Све понуде које пристигну на адресу наручиоца до назначеног рока, сматраће се благовременим. Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Oтварање понуда, спровешће се 16.07.2020. године са почетком у 11.00 часова у просторијама Института за јавно здравље Војводине - (библиотека на V спрату).

Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће Комисија за јавну набавку Института за јавно здравље Војводине.

Поступак отварања понуда је јаван и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача са уредним писменим овлашћењима  која су дужна да доставе односно предају Комисији за јавне набавке непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Записник о отварању понуда, који води Комисија за јавне набавке Наручиоца, биће сачињен у присуству овлашћених лица понуђача као и осталих заинтересованих лица која буду присутна на јавном отварању понуда.

Копија записника биће уручена, по окончању поступка отварања понуда, свим присутним представницима понуђача, а осталим понуђачима чији овлашћени представници нису присуствовали јавном отварању понуда, предметни записник ће бити достављен у року од три дана, од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 25 дана од дана отварања понуда.

Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра: „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4“ –  која обухвата набавку Замрзивача за ултра ниске температуре и Апарата за изолацију нуклеинских киселина  (RNK/DNK)

ОРН:39711123 Вертикални замрзивачи,

33124100 Дијагностички апарати

Предмет набавке је обликован по партијама.

Партија 1: Замрзивач за ултра ниске температуре

Партија 2: Апарат  за изолацију нуклеинских киселина  (RNK/DNK)  у плочи са 96 места и пипетирање за припрему qPCR

Техничке спецификације и количине предмета јавне набавке дефинисане су у делу 3. конкурсне документације „Техничке спецификације“.

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Предметна набавка обухвата две партије:

Партија 1: Замрзивач за ултра ниске температуре

А) Опис предмета набавке

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА:

- Температурни опсег:  од -60 до -86о Ц

- Опсег амбијенталне температуре од 10 до 30 о Ц

- Контролна јединица: Са слободним волтажним контактом, алармима и offset функцијом

- Да поседује акустични и визуелни аларм, аларм функција за високу/ниску ( High/Low) температуру

- Материјал  унутрашњости: бели лакирани челик, унутрашњост врата и дно од нерђајућег челика

- Материјал спољашњости: Бели лакирани челик

- Спољне димензије (Ш x Д x В) 800 x 980 x 2000мм (±20мм)

- Да има корисну запремину 550-600 литара

- Да има најмање 5 перфорисаних полица

- Запремина/крио кутије: 100 мм крио кутије, 192 ком

- Изолација: 70 мм (HFC free cyclopentane) Вакумски изоловани панели

- Температурни сензор: ПТ-10.000

- Напајање: 230 V, 50 Hz, 16 Amp

- Ниво буке: (А)

- Гарантни рок и обавезе испоручиоца добара у његовом важењу:

а) Гарантни рок за испоручена добра је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад.

б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима:

- Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање

- Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме

У случају немогућности отклањања квара дуже од 15 дана, добављач је обавезан да постојеће добро замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим

- Обавезе добављача у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:

а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након   престанка производње последње серије уређаја

б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе корисника . Одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар

- Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал

– каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђене опреме на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме.

- Oбавезе добављача:

· да изврши монтажу уређаја на локацији који одреди купац и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник.

· да изврши обуку корисника за употребу уређаја/апарата одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја.

· да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику

Б) Рок  и место испоруке:

- Рок испоруке:  до 3 дана од дана потписивања уговора

- Место испоруке добара су просторије Института за јавно здравље Војводине, Футошка 121, 21000 Нови Сад ( Наручилац задржава право да промени место испоруке, у складу са указаним потребама).

Ц) Рок плаћања: 90 дана од дана пријема регистроване фактуре у Централном регистру фактура

Партија 2: Апарат  за изолацију нуклеинских киселина  (RNK/DNK)  у плочи са 96 места и пипетирање за припрему qPCR

А) Опис предмета набавке

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

| Принцип рада изолације НК | Магнетне партикуле |
| --- | --- |
| Формат | 96 места |
| Електронски пипетори | Један 8-канални и два 1-канална |
| Магнетни модул | Један |
| Могућност пипетирања | Цела плоча од 96 базенчића, као и појединачни базенчићи |
| Брзина пуњења плоче од 96 места | 20 секунди |
| УПС уређај | Један |

- Гарантни рок и обавезе испоручиоца добара у његовом важењу:

а) Гарантни рок за испоручена добра је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад.

б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима:

- Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање

- Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме

У случају немогућности отклањања квара дуже од 15 дана, добављач је обавезан да постојеће добро замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим

- Обавезе добављача у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:

а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након  престанка производње последње серије уређаја

б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне

Службе корисника

- Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал

- каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђене опреме на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме.

- Oбавезе добављача:

- да изврши монтажу уређаја на локацији који одреди купац и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник.

- да изврши обуку корисника за употребу уређаја/апарата одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја.

- да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику

Б) Рок  и место испоруке:

- Рок испоруке: до 7 дана од дана потписивања уговора

- Место испоруке добара су просторије Института за јавно здравље Војводине, Футошка 121, 21000 Нови Сад ( Наручилац задржава право да промени место испоруке, у складу са указаним потребама).

Ц) Рок плаћања:  30 дана од дана пријема регистроване фактуре у Централном регистру фактура

Обавеза испоручиоца:

Уз апарат је неопходно доставити изолациони кит и потрошни материјал за пробу и пуштање у рад. Неопходно је да уређај ради по принципу отвореног система, односно да користи стандардни потрошни материјал (наставке, плоче за PCR) и да поседује  софтвер који омогућује програмирање различитих протокола).

Напомена за партије 1 и 2:

- Понуђач је дужан да достави понуду за нов апарат, апарат који није коришћен,  није демо није репариран; апарат који је у текућем производном програму произвођача

- Уколико понуђач не достави тражену документацију, понуда  ће се сматрати  неодговарајућом и неће бити узета у разматрање.

- Наручилац задржава право да захтева од понуђача или произвођача додатна објашњења, сходно члану 93. став 1. ЗЈН.

- Изабрани Понуђач је у обавези да испоручи добро у складу са понудом, које квалитативно и технички одговара захтеваним условима из спецификације, у супротном наручилац ће раскинути уговор и реализовати средство обезбеђења.

.

Одговорно лице:

_________________________

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

    - да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

    - да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

    - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

    - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

    - да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из тач. 1)  и 2) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Неопходан финансијски и пословни капацитет понуђача :

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом што подразумева:

- партије 1 и 2:

- да је понуђач остварио приход од добара и услуга у 2019. години који је минимум двоструко већи од вредности понуде, и да му рачун није био у блокади више од три дана у периоду од 01.01.2018. до 16.06.2020. године

- да Понуђач има успостављен систем управљања квалитетом у складу са стандардима ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 за област инсталације и одржавања апарата.

- партија 2:

- да је понуђач у претходна 24 месеца, које претходе дану објављивања Позива за подношење понуда  успешно реализовао минимум један уговор о продаји предметне опреме

- да је понуђач овлашћен за продају и инсталацију понуђеног предметног уређаја

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем уз понуду:

-партије 1 и 2:

      - биланса стања и биланса успеха за обрачунску 2019. годину са мишљењем овлашћеног ревизора уколико понуђач подлеже ревизији у складу са законом.

      - извештаја о бонитету (БОН ЈН) који садржи податке за  2019. годину, издатог од стране Агенције за привредне регистре,

      - потврда о ликвидности за период од 01.01.2018. до 16.06.2020. године, издата од стране Народне банке Србије;

      - фотокопије сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001

- партија 2:

- у потпуности попуњен, потписан и печатом оверен „Образац бр.14 – Изјава о успешно реализованом уговору о купопродаји предметне опреме“  од стране референтног купца/купаца

- Фотокопија Ауторизације произвођача или овлашћеног представника издата од стране произвођача понуђене опреме или овлашћеног представника у Србији, којом се потврђује да је понуђач овлашћен за продају и инсталацију понуђеног предметног уређаја у гарантном року, или одговарајуће.

Неопходан кадровски капацитет понуђача :

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним кадровским капацитетом што подразумева

- да понуђач има у радном односу или радно ангажовано лице које може извршити сервисирање предметне опреме

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем уз понуду:

- писмене изјаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о кадровској опремљености

Неопходан технички капацитет понуђача :

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним техничким капацитетом што подразумева :

- минимум једно доставно возило за потребе предметне набавке

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем уз понуду

- писмене изјаве o техничкој опремљености

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 3) закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуду може поднети група понуђача. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који минимално садржи следеће:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико понуђач/понуђачи не достави све напред наведено, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

НАПОМЕНА:Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да да изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Комисија за јавну набавку ће одабрати понуду понуђача која буде најповољнија по критеријуму најнижа понуђена цена.

Резервни критеријум број 1: Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који нуди дужи гарантни рок уређаја.

Резервни критеријум број 2: Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену и једнак гарантни рок, уговор ће бити додељен понуђачу који нуди краћи рок испоруке

У ситуацији када постоје две или више понуда  у којима су понуђене исте цене, исти гарантни рок и исти рок испоруке, односно када постоје једнаке понуде и након додатних критеријума,  у циљу задовољења начела економичности и ефикасности јавне набавке, најповољнија понуда изабраће се путем жреба, у присуству овлашћених преставника понуђача којима ће бити упућен Захтев за присуство.

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је и додељен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Уговор се закључује на следећи период: до момента извршења угвоворних обавеза, најдуже до годину дана.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда мора бити сачињена у складу са условима и упуством из Конкурсне документација у супротном понуда ће бити одбијена и као таква неће бити предмет стручне оцене.

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са  Законом, Конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

  - Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена

Понуда се подноси на српском језику. Део понуде који се односи на техничку документацију и техничке карактеристике може бити на енглеском или немачком језику (наручилац задржава право да од понуђача захтева да додатно достави и превод на српски језик.)

  - Начин подношења понуде

Понуда и обрасци из Конкусне документације се достављу у писаном облику, у једном примерку и исти морају бити у јасни и недвосмислени, читко у потпуности попуњени – откуцани или написани необрисивим мастилом, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и упутству понуђачима као и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора бити сачињена у складу са свим упутствима из Конкурсне документације, да садржи све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност услова, оценила озбиљност, квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

  - Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Уколико је премет јавне набавке обликован по партијама, понуда мора бити сачињена тако да се свака партија може оцењивати засебно.

  - Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  - Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

У року за подношење понуде, понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду, писменим путем достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, са назнаком „Измена - допуна - Понуде за отворени поступак јавне набавке – „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4“, ОП -16/2020– не отварати“.

У случају измене или допуне понуде, достављене од стране понуђача, Наручилац ће у поступку стручне оцене понуде узети податке и наводе из писменог поднеска и остале пратеће документације којим је вршена измена и допуна понуде, односно достављена писмена измена и допуна ће чинити саставни део основне понуде.

Уколико се измена или допуна понуде односи на корекцију цене из основне понуде, понуђач је дужан да уз писмени поднесак достави новопопуњен „Образац понуде“,   „Образац структуре цене, са упутством како да се попуни“ и „Модел уговора“.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове своју већ поднету понуду, писменим путем, достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121са назнаком „Опозив - Понуде за отворени поступак јавне набавке – „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4“, ОП - 16/2020– не отварати“.

У случају опозива већ достављене понуде, Наручилац ту понуду неће разматрати, и исту ће неотворену вратити понуђачу.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења своју понуду.

  - Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

  - Захтев за понуђача, уколико ангажује подизвођача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

У случају подношења понуде са подизвођачем, Наручилац може на захтев ангажованог подизвођача ако природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Захтев из претходног става, мора бити детаљно образложен у делу који се односи на разлоге због којих ангажовани подизвођач тражи пренос доспелих потраживања на свој рачун. У зависности од основаности односно оправданости наведених разлога, наручилац ће донети одлуку по поднетом Захтеву. У случају прихватања Захтева, пренос средстава ће се извршити у складу и у року сагласно закону.

О поднетом Захтеву, Наручилац обавештава добављача и исте прослеђује у року од 8 дана од пријема. У случају да се поднети Захтев односи на недоспела потраживања, добављач има право да уложи приговор у року од 8 дана од дана пријема Захтева.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци с тиме да понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - Обавештење у случају заједничке понуде

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно, и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.  Споразум мора минимално да садржи елементе предвиђене одредбама Закона о јавним набавкама 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Рок плаћања за партију 1 износи 90 дана oд дана пријема исправне регистроване фактуре након испоруке уговорених добара.

Рок плаћања за партију 2 износи 30 дана oд дана пријема исправне регистроване фактуре након испоруке уговорених добара.

Исправан рачун, регистрован у Централном регистру фактура доставља се на адресу седишта Наручиоца.

Не може се прихватити (понуђено) авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

  - Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена добара коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона о јавним набавкама, мора бити исказана у динарима.

У цени морају бити урачунати и сви зависни трошкови предметне јавне набавке: евентуални трошкови царине, трошкови превоза и сл.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Укупно понуђена цена за сваку ставку из обраца понуде, рачунски мора да одговара износу јединичних цена помножених са захтеваним количинама и након тога збиру вредности свих ставки. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

  - Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача

Уколико је понуђач сагласно одредбама Закона о јавним набавкама добио негативну референцу за предмет набавке који није истоврсан предмету за који је понуђач у предметном поступку јавне набавке, дужан је да у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, достави са картоном депонованих потписа уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 15% од понуђене вредности понуде, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза.

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да пре закључења уговора, на име средства финансијског обезбеђења, са картоном депонованих потписа достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, плаћање уговорне казне и обезбеђење да неће  ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон , 31/2011 и 139/2014-др.закон).

У оквиру меничног овлашћења неопходно је да буде наведен број уговора Наручиоца за на који се меница односи, као и заводни број поступка Наручиоца који се окончава уговором.

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку примопредаје уређаја, на име средства финансијског обезбеђења, са картоном депонованих потписа достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име отклањање грешака у гарантном року, плаћање уговорне казне и обезбеђење да ће извршавати своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

У оквиру меничног овлашћења неопходно је да буде наведен број уговора Наручиоца за на који се меница односи, као и заводни број поступка Наручиоца који се окончава уговором.

(Напомена: уколико Добављач не достави ову меницу у траженом року, Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла.)

Меница за отклањање грешака у гарантном року мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека гарантног рока.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон , 31/2011 и 139/2014-др.закон)

  - Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

  - Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити

Нема

  - Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице може упутити уз напомену Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4“ – ОП - 16/2020, путем поште на адресу наручиоца, путем електронске поште на адресу marijana.djuric@izjzv.org.rs и факсом на број 021/4897-861, уз обавезно захтевање потврде о пријему.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Ако наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни конкурсну документацију, извршене измене и допуне ће благовремено објавити у складу са Законом.

Одлука о продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.

  - Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

  - Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права у складу са одредбама члана 150. Закона, на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Наручилац ће обавештење о поднетом захтеву за заштиту права објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Захтев за заштиту права мора садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара и да уплату изврши у складу са Употством о уплати таксе за подношење Захтева за заштиту права које је објављено 04.03.2015. године, на рачун буџета Републике Србије (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: ОП-16/2020, сврха: ЗЗП, Институт за јавно здравље Војводине ОП-16/2020, корисник: Буџет Републике Србије).

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

  - Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није      обавезна

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку - „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4“ – Замрзивача за ултра ниске температуре и Апарата за изолацију нуклеинских киселина  (RNK/DNK)

ОП - 16/2020

Број:___________________од _____________________

Понуду подносим (заокружити одговор)

- самостално

- са подизвођачем

- као заједничку

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ПОНУДУ ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА*

Понуђач из групе понуђача 1.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

Понуђач из групе понуђача 2.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

* Уколико у групи понуђача има више од 2 понуђача, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

Подизвођач 1

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

Подизвођач 2

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

** Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све подизвођаче.

| Партија | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а | ПДВ | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замрзивач за ултра ниске температуре, са карактеристикама наведеним у поглављу 3 -Техничке спецификације | комад | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Апарат за изолацију нуклеинских киселина (RNK/DNK) у плочи са 96 места и пипетирање за припрему qPCR са карактеристикама наведеним у поглављу 3 -Техничке спецификације | комад | 1 |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да искаже јединичну цену без ПДВ-а , укупну вредност без ПДВ-а , ПДВ и укупну вредност са ПДВ-ом у коју су урачунати сви трошкови потребни за реализацију предметне набавке.

Партија 1

Произвођач: _________________________________

Тип: ________________________________________

Модел: ______________________________________

Рок испоруке (са инсталацијом, пуштањем у рад и обуком персонала Наручиоца):

________ дан/а од дана дана закључења уговора

(Максимално 3 дана од дана потписивања Уговора)

Гарантни рок на уређај: ___________  месеца/и након испоруке и пуштања у рад

(Гарантни рок на уређај не може бити краћи од 24 месеца од  испоруке и пуштања у рад)

Рок важности понуде _______ дана од дана јавног отварања понуда

Рок плаћања за партију 1:  90 дана oд дана пријема исправне регистроване фактуре након испоруке уговорених добара.

Напомена: Рок важности понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

Партија 2:

Произвођач: _________________________________

Тип: ________________________________________

Модел: ______________________________________

Рок испоруке (са инсталацијом, пуштањем у рад и обуком персонала Наручиоца):

________ дан/а од дана дана закључења уговора

(Максимално 7 дана од дана потписивања Уговора)

Гарантни рок на уређај: ___________  месеца/и након испоруке и пуштања у рад

(Гарантни рок на уређај не може бити краћи од 24 месеца од  испоруке и пуштања у рад)

Рок важности понуде _______ дана од дана јавног отварања понуда.

Рок плаћања за партију 2: 30 дана oд дана пријема исправне регистроване фактуре након испоруке уговорених добара

Напомена: Рок важности понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

Исправан рачун, Регистрован у Централном регистру фактура, достављен на адресу Наручиоца представља основ за плаћање уговорне цене.

Напомена: Понуде са авансним роком плаћања нису прихварљиве.

Понуђач је дужан да упише све елементе захтеване Обрасцем понуде

Наводимо да смо проучили Конкурсну документацију и модел уговора, и прихватамо све услове и обавезе из наведених докумената.

Под пуном материјалном одговорнишћу потврђујемо да понуђено добро, које је предмет понуде, испуњава све захтеване карактеристике и услове квалитета које су назначене у тачки 3. Конкурсне документације: „Захтевани услови који се односе на врсту, карактеристике (спецификације), квалитет  и опис добара која су предмет јавне набавке.“

Понуђач

МП.

Понуду сачинио:________________

Датум:________________

Одговорно лице:________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

- МОДЕЛ УГОВОРА

Институт за јавно здравље Војводине  са седиштем у Новом Саду, ул. Футошка бр.121, матични број: 08246912, ПИБ:100452714, рачун број: 840-692667-61 који се води код Управе за трезор – Филијала Нови Сад, кога заступа в.д. директор проф. др Владимир Петровић (у даљем тексту: Наручилац)

и

___________________________________ са седиштем у ____________, __________________________, кога заступа ________________________ (у даљем тексту:  Добављач), рачун број: ________________________ код _______________, матични број:____________________ ПИБ: ___________________, и

Добављачи као учесници заједничке понуде:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Називи Добављача се наводе само у случају подношења заједничке понуде).

са подизвођачем у понуди:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Називи подизвођача се наводе само у случају подношења понуде са подизвођачем).

закључили су дана ______.2020. године,

- УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

„МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4“ – која обухвата набавку Замрзивача за ултра ниске температуре и Апарата за изолацију нуклеинских киселина  (RNK/DNK)

ОП - 16/2020

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке број: ОП – 16/2020 за набавку добара „МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 4 “ ОРН: 39711123 Вертикални замрзивачи,  33124100 Дијагностички апарати, ради закључења уговора о јавној набавци.

Да је Добављач доставио понуду, број: __________ од ______________. године, чији се образац понуде налази у прилогу Уговора и саставни је део истог.

- ПРЕДМЕТ

Члан 2.

Предмет Уговора је испорука апарата_____________________________________________ из партија/е ________, сагласно спецификацији из понуде број: __________ од  __________ (у даљем тексту: Понуда), са ценом која је саставни део.

Сваки апарат који се испоручује мора бити оригиналан и нов, уређај који није коришћен,  није демо, није репариран; уређај који је у текућем производном програму произвођача

- ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорна цена у складу са Обрасцем структуре цена из Конкурсне документације, укупно износи _______________ динара без ПДВ-а, односно _______________  динара са ПДВ-ом.

Цена обухвата уређај/е, за свему према карактеристикама захтеваним Конкурсном документацијом, испоруку, инсталацију, пуштање у рад и све остале трошкове везане за реализацију предметне набавке.

Цена добра/добара која је/су предмет овог уговора непроменљива је у периоду важности овог уговора, без обзира на време извршења и друге околности које утичу на формирање цена предметних добара.

Записник о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему представља основ за испостављање фактуре на адресу.

Исправна фактура, регистрована Централном регистру фактура, доставља се на адресу седишта Наручиоца.

Плаћање за испоручена добра из партије 1 извршће се  у року од 90 дана од дана достављања исправног рачуна.

Плаћање за испоручено добро из партије 2 извршће се  у року од 30 дана од дана достављања исправног рачуна.

Захтев Наручиоца је да рачун садржи и следеће податке: број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци (заводни број Наручиоца), пун назив апарата, јединицу мере, цену по јединици мере.

- Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на штету Добављача све док се не достави исправан рачун

- ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да плати уговорену цену на рачун Добављача, по цени из понуде и на начин дефинисан чланом 3. овог Уговора.

У случају прекорачења рока из става 6. овог члана Наручилац дугује Добављачу и износ законске затезне камате.

- ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 5.

Рок испоруке добра/добара, са инсталацијом, пуштањем у рад и обуком персонала Наручиоца износи____________ дана (партија 1), односно _____________(партија 2), што је у сагласности са Понудом добављача, рачунајући од дана закључења уговора.

Испорука је једнократна. Добро се испоручује на адресу Институт за јавно здравље Војводине, Футошка 121, 21 000 Нови Сад.

Пуштањем апарата у рад обе уговорне стране потписују Записник о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему. Овим се сматра да је извршена испорука предмета јавне набавке, у свему квантитативно и квалитативно усаглашена.

Добављач се обавезује да обавезу из члана 2. овог уговора  изврши у складу са законом, правилима струке, техничким прописима, нормативима и стандардима, под условима из Уговора, придржавајући се спецификације, техничког описа и тенхичких карактеристика и других услова из Конкурсне документације.

Ако испоручено добро/добра која је Добављач испоручио Наручиоцу, не одговарају неком од елемената садржаном у Конкурсној документацији и прихваћеној Понуди, Добављач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе.

У случају наступања ситуације предвиђене претходним ставом овог члана, Наручилац има право да изврши повраћај примљене испоруке на терет Добављача, или да одбије пријем предметне испоруке ако у поспупку преузимања уочи недостатке  на добрима, који су у супротности са елементима садржаним у Конкурсној документацији и Понуди Добављача.

За свако непридржавање обавеза из прихваћене Понуде, од стране Добављача, Наручилац има право на једнострани раскид Уговора.

Наручилац када раскида Уговор, из разлога наведених у претходном ставу овог члана, као и других разлога утврђених законом, дужан је то саопштити Добављачу у писменој форми

Члан 6.

Гарантни рок на уређај износи ___________ месеца/и за уређај из партије 1, односно ___________ месеца/и за уређај из партије 2- што је у сагласности са Понудом добављача, рачунајући од од момента потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Добављач ће у складу са условима гаранције издати гарантни лист, одмах након пуштања опреме у рад.

У случају замене комплетне опреме у току гарантног рока, рачунаће се нови гарантни рок исти као гарантни рок из става 1. члана 6.

Гаранција доступности и обезбеђења резервних делова за уређаје из партија 1 и 2 износи 7 година након престанка производње последње серије уређаја, што је у сагласности са Понудом добављача

За све уочене недостатке-скривене мане, које нису биле уочене у моменту испоруке, већ су се испољиле током употребе, Наручилац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Добаљачу у року од три дана по утврђивању недостатка.

Добављач је у обавези да без накнаде отклони све евентуалне недостатке или неисправности, које се уоче у гарантном року

Добављач се обавезује да најкасније у року од 15 ( петнаест ) дана по пријему рекламације отклони недостатке или рекламиран уређај замени новим  апаратом истог типа или квалитетнијим

Добављач је у обавези да без накнаде отклони све евентуалне недостатке или неисправности и после истека гарантног рока, уколико уколико се за њих недвосмислено утврди да потичу од скривених мана.

Услуге прегледа, сервиса и одржавања уређаја се обезбеђују све време у току трајања гаранције.

Добављач је у обавези да уз испоручену опрему изврши основну и апликативну обуку особља на локацији Наручиоца опреме извршену од стране сервисера, према договору са Наручиоцем, а у сагласности са поднетом Понудом.

Добављач је у обавези да по позиву наручиоца изврши додатну обуку и по потреби пружи стручно-консултанстку помоћ.

Добављач гарантује за квалитет испорученог добра и преузима све законске обавезе које се односе на отклањање последица које настану испоруком добра неодговарајућег квалитета.

Члан 7.

Ако Добављач касни са испоруком добра више од  3 дана од рока одређеном у члану 2. став 3. Уговора, обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од  0,5% уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% укупно уговорене цене.

Ако због закашњења са уговореном испоруком добра од стране Добављача, Наручилац претрпи штету која је већа од износа уговорене казне из става 1. овог члана, Наручилац може уместо уговорене казне захтевати накнаду штете односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Добављач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида Уговора, уколико је Добављач одговоран за раскид Уговора.

Члан 8.

Добављач  се обавезује да даном потписивања овог уговора на име средства финансијског обезбеђења , са картоном депонованих потписа достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, плаћање уговорне казне и обезбеђење да неће  ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека

Добављач  се обавезује да у тренутку примопредаје уређаја, на име средства финансијског обезбеђења уговора, са картоном депонованих потписа достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име отклањање грешака у гарантном року, плаћање уговорне казне и обезбеђење да ће извршавати своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. Меница за отклањање грешака у гарантном року мора да важи још 30(тридесет) дана од дана истека гарантног рока.  (Напомена: уколико Добављач не достави ову меницу у траженом року, Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла.)

У оквиру оба менична овлашћења неопходно је да буде наведен број уговора Наручиоца за на који се меница односи, као и заводни број поступка Наручиоца који се окончава уговором.

- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између Наручиоца и Добављача не буду решени споразумно, уговара се надлежност суда у Новом Саду.

Члан 10.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

Уговор се закључује на следећи период: до момента извршења уговорних обавеза, најдуже до годину дана.

Обавезе које доспевају у овој и наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће  наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац за своје потребе, а 2 (два) Добављач.

За ДОБАВЉАЧА                                                              За НАРУЧИОЦА

__________________________                               _____________________________

Проф. др Владимир Петровић

Напомена: Понуђач је дужан да потпише и печатом овери модел уговора, чиме потврђује да је сагласан са одредбама истог. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом са битним недостацима.

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНЕ

ПОНУЂЕНА ЦЕНА за добра који су предмет јавне набавке и достављене Понуде, по структури обухвата следеће:

- Појединачну и збирну цену добра/добара у складу са захтеваним количинама и дефинисаним јединицама мере назначених у Обрасцу понуде, као и са свим манипулативним трошковима.

- Трошкове царине и других неопходних јавних дажбина осим ПДВ-а.

- Трошкове транспорта и испоруке до седишта Наручиоца (франко седиште Наручиоца).

Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери чиме потврђује структуру понуђене цене у Понуди.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

За јавну набавку _________________________________, за потребе _______________________________.

Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора, доставим регистровану бланко меницу, без жираната, у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – на износ од _____________________ динара, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла са трајањем 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, односно свих уговорених обавеза, као и картон депонованих потписа банке којим се доказује да је меницу потписало лице које има право располагањем средствима на рачуну код банке, наведене у меничном овлашћењу.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# - ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

За јавну набавку _________________________________, за потребе _______________________________.

Изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор, приликом примопредаје предметног добра, на име средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини  од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име отклањање недостатака у гарантном року , са роком важности 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока. Меница ће бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање,  а уз исту ће бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо,  са назначеним износом од 10%  од укупне вредности уговора  без ПДВ - а.  Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања  уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором наручилац реализује средство финансијског обезбеђења .

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, у јавној набавци _____________________________________, за потребе _______________________________________________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку _____________________________, за потребе Института за јавно здравље Војводине, као понуђач: _____________________________________________, из ______________________  имао сам следеће трошкове :

1. ___________________________________________, _________________-динара

2. ___________________________________________,_________________-динара

3. ___________________________________________, _________________-динара

4. ___________________________________________,_________________-динара

5. ___________________________________________, _________________-динара

6. ___________________________________________,_________________-динара

7. ___________________________________________, _________________-динара

8. ___________________________________________,_________________-динара

9. ___________________________________________, _________________-динара

10. __________________________________________,_________________-динара

Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

- ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку ____________________________________________, поштово обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНОМ УГОВОРУ О КУПОПРОДАЈИ ПРЕДМЕТНЕ ОПРЕМЕ из партије 2, ОП-16/2020

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да је

Пословно име:  ____________________________________________________________

Седиште и адреса:   ________________________________________________________

ПИБ:    _________________     Матични број: ________________

успешно, у свему према уговореним обавезама, а у складу са захтевима и потребама Наручиоца, реализовао уговор о купопродаји следеће опреме:

Модел уређаја  ______________________________________________________

Произвођач: ________________________________________________________

Датум испоруке______________________________________________________

Наручилац (референтни купац):

___________________________________________________________________

Седиште и адреса Наручиоца:   ______________________________________________

___________________________________________

Матични број:    _________________               ПИБ: ____________________

Датум Уговора:   ___________________________________________

Тачан назив предмета уговора:  _____________________________________________

________________________________________________________________________

Датум реализације предметног уговора  ______________________________________

Контакт особа код Наручиоца и контакт подаци (број телефона и e-mail):

__________________________________________________________________________

У  ________________________

Дана  ________________________      М.П.         ___________________________

(име, презиме, функција и потпис

овлашћеног лица наручиоца)

Напомене: Уговор мора да се односи на последња 24 месеца која претходе дану објављивања Позива за подношење понуда.

.

Образац умножити у потребном броју примерака.

Образац мора да се попуни, потпише и печатом овери, чиме се потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписује и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити ,потписати и оверити печатом образац