Нови Сад, 23.03.2020. године

Број: 01-513/5-10

ПРЕДМЕТ: Друго  појашњење конкурсне документације 01-513/5  од 12.03.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ТЕСТОВИ 2“,  ОП – 06/2020

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа од стране заинтересованих понуђача, објављујемо појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ТЕСТОВИ 2“,  ОП – 06/2020

Питање 2 :  Partija 92, Real-time PCR Advanced Kit 2019-nCoV, 1/150, s obzirom da nije navedeno u dodatnim uslovima, na kojem aparatu je predviđen rad ovog testa i da li je prihvatljivo ponuditi pakovanje od 96 određivanja.

Одговор 2: Рад је предвиђен на апаратима „Applied Biosystems“ 7500, „Applied Biosystems“ Step One MIC BMS. Није прихватљиво понудити паковање од 96 одређивања.

Питање 3: Partija 57, IHA na Echinococcus, 1/102, da li je prihvatljivo ponuditi pakovanje od 150 testova u pakovanju.

Одговор 3: Наручилац у циљу оптималне потрошње захтева паковања која ће трошити на наjрационaлнији начин и тиме задовољити принцип економичности, тако да не може прихватити другачије паковање од захтеваног у конкурсној документацији.

Питање 4: Zahtevate kao dokaz kvaliteta CE znak za sva ponudjena dobra.  CE znak označava usaglašenost sa odredjenim evropskim direktivama za proizvodnju, te on nije obavezan za sve kategorije proizvoda. Obično je obavezan za elektronsku opremu, opremu za gas, za grejanje,  medicinske proizvode, zaštitnu opremu, igračke itd. Medjutim kako se u mnogim partijama traže istraživački reagensi za molekularnu (mikro) biologiju koju uglavnom nisu roba široke potrošnje te većinom i kada dolaze iz evropskih zemalja ili SAD ne nose taj znak, već se kvalitet dokazuje Sertifikatom analize koji tražite uz isporku dobra, ili se kvalitet dokazuje ISO sertifikatom proizvodjača, molimo Vas da ovaj uslov za nemedicnska dobra u ovoj nabavci promenite te da odobrite da se dostavi samo Sertifikat analize uz isporuku ili ako to nije moguće da se kao alternative CE znaku dostavlja ISO9001 za proizvodjača. Ostala dobra za koja zahtevate registraciju kod ALIMS, svakako pri registraciji prolaze kontrolu CE znaka tj. sertifikata (EC certificate).

Одговор 4: Наручилац не захтева да сва понуђена добра имају ознаку „CE“, већ је навео на која се понуђена добра захтев односи. Наручилац остаје при свом захтеву

Питање 5: U partiji 11 zahtevate kit za prečišćavanje PCR produkata- da li su prihvatljivi kitovi koji rade prečišćavanje svih produkata  većih od 200 bp?

Одговор 5: Прихватљиви су китови који врше пречишћавање свих продуката већих од 200 bp.

Питање 6: U partiji 12 tražite PCR mastermix za 600 reakcija. Da li se reakcije rade u 50 mikrolitara ili u manjoj zapremini, tj. koliko mikorlitara mastermix-a je potrebno obezbediti po reakciji?

Одговор 6:  Потребно је обезбедити минимум 25 микролитара.

Питање 7:  U partiji 32- Traži se respiratorni panel. Molimo Vas da navedete koje sve uzorčnike respiratornih infekcija treba da obuhvata kit koji zahtevate

Одговор 7: Traži se respiratorni panel koji je u stanju da metodom real-time PCR, detektuje sledeće humane patogene: Enterovirus vrste A-D, Adenovirus vrste A-G, Bokavirus podtip 1, Koronavirus 229E, HKU1, NL63, OC43, Metapneumovirus genotipovi A i B, Parainfluenca virus 1-4, Parehovirus podtipovi 1-8, 10, 14, 16-18, Respiratorni sincicijalni virus A i B, Rinovirus A, B, C, Influenca A virus H1-H16, Influenca A virus H1N1 swl, Influenca B virus i Mycoplasma pn. podtipovi 1 i 2.

Питање 8: Partija 67- stavka 1 – traži se panel za seksualno prenosive bolesti 32 testa. Da li je dozvoljeno u ovoj stavci ponuditi kit koji istovremeno detektuje Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorhhoeae i  (u jednom kitu)  i plus dodatni kit koji detektuje Chlamydia trachomatis?

Одговор 8: Ne, jer naručiocu  ta kombinacija uzročnika u panelu ne odgovara,  takođe se   produžuje   vreme dijagnostike. Naručilac već poseduje test koji pokriva neke od navedenih uzrocnika iz panela koji potencijalni ponuđač nudi.

Питање 9: Traži se TAE ili TBE puffer i koliko puta koncentrovan? Ili se pak traži prah za rastvаranje?

Одговор 9:  Тражи  се TBE puffer 50x концентрован.

Питање 10: Partija 92- traži se kit za detekciju  2019nCov – i u opisu stoji 1/150 a zatim da se traži 1000 testova. Molim da pojasnite na šta se odnosi 1/150?

Одговор 10: У питању је техничка грешка, број тестова је 1050,  а паковање је 1/150.

Питање 11: U partiji 10 zahtevate specifičnu plastiku za PCR tehniku. Medju tom plastikom se nalaze i nastavci za pipete koji nisu isključivo specifični samo za ovu tehniku te ih može ponuditi veći broj ponudjača, čak i oni koji nemaju specifične ploče i filmove i tubice za PCR, te Vas molimo da nastavke za pipete odvojite u odvojenu partiju i da ukoliko je potrebno da se uverite u kvalitet zahtevate dostavljanje uzoraka za nastavke koji su roba vrlo široke potrošnje.

Одговор 11: Sve uslove, zahteve, kao i način oblikovanja samog postupka javne nabavke naručilac definiše prvenstveno polazeći od svojih objektivnih potreba, uvažavajući princip ekonomičnosti.  Ponuđačima je učešće dozvoljeno samostalno ili zajedničkim nastupom sa drugim ponuđačima čime je konkurencija omogućena i  obezbeđena.  Naručilac ne utiče na bilo kog  potencijalnog ponuđača na tržištu da upozna sve subjekte sa svojim programom i uveri ih u kvalitet istog.

Питање 12: u partiji 93 zahtevate  Extended multiplex array za novel Corona virus koji radi na principu čipova. Da li se misli na kit koji se pušta na microarray sistemu umesto na qPCR. Zapravo  molimo da pojasnite u čemu se sastoji multipleksing i na kom aparatu se analizira ovakav kit tj koja je razlika u odnosu na kit tražen u partiji 92?

Одговор 12: Traži se multipleks test koji detektuje: SARS-CoV-2, Sarbecovirus, Coronavirus 229/NL63, Coronavirus OC43/HKUI, MERS-CoV, Adenovirus A/B/C/D, Enterovirus A/B/C, Influenza A, Influenza B i Rhinovirus A/B, na automatizovanom sistemu koji ne zahteva prethodnu izolaciju nukleinskih kiselina virusa. Za razliku od toga, u partiji 92, traži se real-time RT-PCR test za specifičnu detekciju novog korona virusa SARS-CoV-2.

Питање 13: partija 43:

- Stavka 3 – Integrator trake za kontrolu rada autoklava: Koji tip integrator trake za kontrolu rada autoklava je prihvatljivo ponuditi: tip 4 ili tip 5?

- Stavka 4 – Set za biološku kontrolu suve sterilizacije: Koji tip seta za biološku kontrolu suve sterilizacije je prihvatljivo ponuditi:

- Biološka kontrola za suvu sterilizaciju  - strip sa adekvatnim sojem bakterija + ampula sa medijumom za rast

ili

- Biološka kontrola za suvu sterilizaciju – ampula sa adekvatnim sojem bakterija + ampula sa medijumom za rast

Одговор 13:

- Potrеban je tip tj. klasa 5. (Klasa 4 su multivarijabilni indikatori)

- Potreban je   strip sa adekvatnim sojem bakterija + ampula sa medijumom za rast.

Питање 14: partijа 7: Zahtevate DNK ladder raspona od 1000bp do 2000 bp sa trakama pozicioniranim na odstojanjima od 50bp. Da li je prihvatljivo ponuditi ladder koji ima opseg od 1000bp do 1500bp i odstojanje traka od 50bp?

Одговор 14: Да, прихватљиво је.

Питање 15: За ставку 116 није дефинисан број партије, те је потребно исто урадити.

Одговор 15:  У питању је техничка грешка, партија носи број 32. Наручилац ће исто дефинисати.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-513/5 од 12.03.2020. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке